5.  Ergebnisse

  - Vorversuche

Die Durchführung der Vorversuche erfolgte, um folgende Versuchsparameter zu bestimmen bzw. zu optimieren:

- Auswahl der spektroskopischen Parameter (Scanzahl, spektrale Auflösung, Laserleistung des Ramanspektrometers)

- Anfangskonzentrationen der Monomeren

- Konzentration der Quencherlösung

- Umbau der Reaktionsapparatur

- Umsatz des Initiators

    - Auswahl der spektroskopischen Parameter

Um einen geeigneten Kompromiss zwischen Messdauer und Spektrenqualität zu erhalten, wurden NIR-, MIR/ATR- und Ramanspektren von dem verwendeten Monomer Methacrylsäure in Dichlormethan mit spektralen Auflösungen von 4 cm-1 – 16 cm-1, Scanzahlen von 4 – 128 und, für die Raman-Spektroskopie, Laserleistungen von             200 mW – 1500 mW aufgenommen. Um die Unterschiede der spektralen Auflösung sowie der Laserleistung zu diskutieren, werden im Folgenden jeweils Ramanspektren verwendet. Alle Spektren wurden mit 64 Scans aufgenommen und bezüglich ihrer Streuintensität versetzt dargestellt um die Unterschiede zu verdeutlichen. In Abb. 5.1a sind die mit verschiedener spektraler Auflösung aufgenommenen Ramanspektren und in Abb. 5.1b die Ramanspektren mit verschiedener Laserleistung dargestellt. Bei einer Auflösung von       16 cm-1 sind die Signale der ((C=O) (1658 cm-1) und ((C=C) (1640 cm-1) nicht mehr aufgelöst. Bei 8 cm-1 ist eine leichte Auftrennung des Signals zu erkennen. Erst bei einer Auflösung von 4 cm-1 ist die Differenzierung deutlich zu sehen. Analoge Effekte treten auch bei den MIR/ATR-Spektren auf. Auch hier wird eine spektrale Auflösung von 4 cm-1 verwendet. Bei den NIR-Spektren ist eine spektrale Auflösung von 8 cm-1 erforderlich, um eine ausreichende Differenzierung der Banden zu erzielen. Bei Variation der Laserleistung von 200 mW – 1500 mW steigt die Intensität der Spektren mit steigender Laserleistung an. Um ein möglichst intensives Ramansignal zu bekommen wird mit der maximalen Laserleistung von 1500 mW gearbeitet.

Abb. 5.1a: Ausschnitt des Ramanspektrums von Methacrylsäure in Dichlormethan (c = 0.5 mol/L) mit

verschiedenen spektralen Auflösungen

Abb. 5.1b: Ausschnitt des Ramanspektrums von Methacrylsäure in Dichlormethan (c = 0.5 mol/L) mit

verschiedenen Laserleistungen

    - Anfangskonzentration der Monomere

Um die geeigneten Anfangskonzentrationen der Monomere zu bestimmen, werden in       drei separaten 20 mL Messkolben 0.02 mol/L Ethylbenzoin sowie Methacrylsäure und Ethylenglykoldimethacrylat der Konzentrationen 0.25 mol/L, 0.50 mol/L und 1.00 mol/L vorgelegt und mit Dichlormethan aufgefüllt. Die drei Reaktionsmischungen werden in einen 50 mL-Zweihalskolben überführt, die mit einem Magnetrührer sowie einem Gaseinleitungsrohr versehen sind. In den Kolben wird eine Argonatmosphäre eingestellt und anschließend für 120 min mit UV-Licht bestrahlt. In Tab. 5.1 sind die Einwaagen der jeweiligen Versuche aufgelistet.

Tab. 5.1: Einwaagen der Versuche zur Bestimmung der Anfangskonzentration

| Nr. | CM [mol/L] | cC [mol/L] | cI [mol/L] | mM [g] | mC [g] | mI [g] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 1.721 | 3.965 | 0.096 |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 0.02 | 0.861 | 1.982 | 0.095 |
| 3 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.430 | 0.991 | 0.096 |

Bei den 1 M und 0.5 M Lösungen bildet sich nach ca. 5 min ein weißer Niederschlag, der bei weiterer Bestrahlung fest wird. Bei der 0.25 M Lösung bildet sich nach ca. 5 min ein weißer Niederschlag, wobei das Polymer aber auch bei längerer Bestrahlung in Suspension bleibt. Somit werden die Polymerisationen mit einer Anfangskonzentration von                  c = 0.20 – 0.25 mol/L gestartet.

    - Konzentration des Quenchers

Der Quencher hat die Aufgabe, die Polymerisationsreaktionen der aus dem Reaktor entnommenen Proben zu stoppen. Hierzu werden die Proben in eine Vorlage von 1 mL    4-Hydroxyanisol in Dichlormethan pipettiert. Der Quenchmechanismus ist im folgendem am Beispiel der Methacrylsäure verdeutlicht.

Um zu überprüfen, welche Konzentration von 4-Hydroxyanisol (Quencher) in Dichlor-methan erforderlich ist um die Reaktion quantitativ zu stoppen und welche Schritte zur optimalen Probenaufarbeitung notwendig sind, werden 50 mL einer Stammlösung aus Ethylenglykoldimethacrylat (C) (Massenkonzentration ( = 38.30 g/L), Methacrylsäure (M)     (( = 17.40 g/L) und Ethylbenzoin (c = 0.02 mol/L) in Dichlormethan hergestellt. Es wurden je 1 mL der Stammlösung in ein 4 mL Flachbodenvial pipettiert. Zu den Proben 1 und 2 wurden 1 mL 4-Hydroxyanisol in Dichlormethan (c = 1(10-2 mol/L) gegeben und die Monomerengehalte von C und M mit der HPLC zum Zeitpunkt t = 0 und zum Zeitpunkt     t = 24 h quantitativ bestimmt. Zu den Proben 3 – 5 wurden 1 mL 4-Hydroxyanisol in Dichlormethan (c = 1(10-4 mol/L) gegeben und die Monomerengehalte von C und M mit der HPLC zum Zeitpunkt t = 0 und zum Zeitpunkt t = 24 h quantitativ bestimmt. Die Proben Nr. 6 – 17 wurden zunächst 20 min mit einer UV-Lampe (Strahlungsintensität ca.  6 W/cm2) bestrahlt. Danach wurden zu den Proben jeweils 1 mL 4-Hydroxyanisollösung gegeben und die Konzentration der Monomere zu den Zeitpunkten t = 0 und t = 24 h mit der HPLC quantitativ bestimmt. Zusätzlich wurde bei ausgewählten Proben nach 24 h und nach 7 Tagen Lagerung (siehe Tab. 5.2) die Monomergehalte anhand einer neu angesetzten Verdünnung (1 mL Stammlösung) bestimmt um zu untersuchen, ob bei den bestrahlten Proben eine Änderung der Konzentrationen der Monomere in Originallösung auftritt. In Tab. 5.2 sind die Konzentration der zugegebenen 4-Hydroxyanisollösung cQ, die Konzentrationen der Monomere sowie die absolute Differenz der Massenkonzentration ( zwischen den Zeitpunkten aufgeführt.

Tab. 5.2: Datentabelle zur Untersuchung der Konzentration der Quencherlösung (1. Originallösung)

| Nr. | (M, t=0 [g/L] | (M, t=24 h [g/L] | (C, t=0 [g/L] | (C, t=24 h [g/L] | cQ [mol/L] | ((M,24 h % | ((C, 24 h % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.416 | 17.481 | 38.246 | 38.177 | 1(10-2 | 0.37 | 0.18 |
| 2 | 17.317 | 17.371 | 38.058 | 37.943 | 1(10-2 | 0.31 | 0.30 |
| 3 | 17.244 | 17.303 | 38.471 | 38.381 | 1(10-4 | 0.34 | 0.23 |
| 4 | 17.176 | 17.204 | 38.330 | 38.232 | 1(10-4 | 0.16 | 0.26 |
| 5 | 17.460 | 17.539 | 38.901 | 38.852 | 1(10-4 | 0.46 | 0.13 |
| 6 | 16.093 | 17.205 | 34.042 | 33.871 | 1(10-1 | 6.91 | 0.51 |
| 7 | 17.164 | 17.985 | 35.535 | 35.325 | 1(10-1 | 4.78 | 0.59 |
| 8 | 16.655 | 17.476 | 34.499 | 34.453 | 1(10-1 | 4.93 | 0.13 |
| 9 | 16.228 | 16.347 | 34.939 | 34.692 | 1(10-2 | 0.74 | 0.71 |
| 10 | 16.349 | 16.516 | 35.241 | 35.164 | 1(10-2 | 1.02 | 0.22 |
| 11 | 16.358 | 16.471 | 35.083 | 34.958 | 1(10-2 | 0.69 | 0.36 |
| 12 | 16.449 | 16.242 | 34.948 | 34.817 | 1(10-3 | 1.26 | 0.37 |
| 13 | 16.227 | 16.547 | 35.320 | 35.202 | 1(10-3 | 1.97 | 0.33 |
| 14 | 16.056 | 16.207 | 34.948 | 34.805 | 1(10-3 | 0.94 | 0.41 |
| 15 | 16.180 | 16.001 | 35.121 | 34.896 | 1(10-4 | 1.11 | 0.64 |
| 16 | 16.471 | 16.389 | 35.884 | 35.738 | 1(10-4 | 0.50 | 0.41 |
| 17 | 16.639 | 16.533 | 36.147 | 36.070 | 1(10-4 | 0.63 | 0.21 |

Tab. 5.2: Datentabelle zur Untersuchung der Konzentration der Quencherlösung (2. Originallösung)

| Nr. | (M, t=0 [g/L] | (M, t=24 h [g/L] | (C, t=0 [g/L] | (C, t=24 h [g/L] | cQ [mol/L] | ((M,24 h [%] | ((C, 24 h [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.416 | 17.522 | 38.246 | 38.454 | 1(10-2 | 0.60 | 0.54 |
| 5 | 17.460 | 17.357 | 38.901 | 38.728 | 1(10-4 | 0.59 | 0.44 |
| 9 | 16.228 | 16.090 | 34.939 | 34.550 | 1(10-2 | 0.85 | 1.13 |
| 13 | 16.227 | 16.074 | 35.320 | 34.729 | 1(10-3 | 0.95 | 1.70 |
| 16 | 16.471 | 15.822 | 35.884 | 34.653 | 1(10-4 | 4.10 | 3.55 |
| 17 | 16.639 | 15.953 | 36.147 | 34.937 | 1(10-4 | 4.30 | 3.46 |
| Nr. | (M, t=0 [g/L] | (M, t=7 d [g/L] | (C, t=0 [g/L] | (C, t=7 d [g/L] | cQ [mol/L] | ((M,7 d [%] | ((C, 7 d [%] |
| 1 | 17.416 | 17.622 | 38.246 | 38.693 | 1(10-2 | 1.16 | 1.15 |
| 5 | 17.460 | 17.203 | 38.901 | 38.520 | 1(10-4 | 1.49 | 0.99 |
| 9 | 16.228 | 16.121 | 34.939 | 34.555 | 1(10-2 | 0.66 | 1.11 |
| 13 | 16.227 | 16.127 | 35.320 | 34.734 | 1(10-3 | 0.62 | 1.69 |
| 16 | 16.471 | 15.986 | 35.884 | 35.130 | 1(10-4 | 3.03 | 2.15 |
| 17 | 16.639 | 16.071 | 36.147 | 35.209 | 1(10-4 | 3.53 | 2.66 |

Die Proben 1 – 5 wurden angesetzt, um zu überprüfen, ob eine Lagerung der verdünnten Lösung von 24 h ohne Belichtung nennenswerte Differenzen der Methacrylsäure- und Vernetzerkonzentration (t = 0 und t = 24 h) ergibt. Die Konzentrationsunterschiede liegen unter 1%. Somit ist erwiesen, dass eine 24-stündige Lagerung der verdünnten Lösungen keine nennenswerten Veränderungen der Konzentrationen von Methacrylsäure und Ethylenglykoldimethacrylat hervorruft. Die Proben 6 – 17 zeigen hinsichtlich der Massenkonzentrationsänderung (( des Ethylenglykoldimethacrylats keine nennenswerten Unterschiede. Bei den Massenkonzentrationsänderungen der Methacrylsäure ist zu erkennen, dass bei einem Konzentrationsgehalt des Quenchers von cQ = 1(10-1 mol/L ein Maximum auftritt. Die Massenkonzentrationen des Ethylenglykoldimethacrylats haben sich nicht merklich verändert, somit scheidet die Erhöhung der Massenkonzentration der Methacrylsäure durch Verdampfen des Dichlormethans aus. Bei der Gegenüberstellung der Chromatogramme (Abb. 5.2) zur Bestimmung der Monomergehalte mit der HPLC ist zu erkennen, dass der Peak des 4-Hydroxyanisols in unmittelbarer Nachbarschaft zum Methacrylsäurepeak liegt. Bei hoher Quencherkonzentration überlagert der Quencherpeak (Retentionszeit = 1.30 min) den Methacrylsäurepeak (Retentionszeit = 1.15 min) teilweise, was zu einem erhöhten Fehler in der Auswertung der Methacrylsäuremassenkonzentration führt. Die erhöhte Methacrylsäurewert ist somit auf die unzulängliche Trennung der beiden Substanzen Methacrylsäure und 4-Hydroxyanisol zurückzuführen. In Abb. 5.2 sind die HPLC-Chromatogramme zur Bestimmung der Monomergehalte für eine Quencher-konzentration von cQ = 1(10-1 mol/L und cQ = 1(10-2 mol/L dargestellt.

Abb. 5.2: HPLC-Chromatogramme zur Bestimmung der Monomergehalte bei verschiedenen

Quencherkonzentrationen (rot 1(10-2 mol/L, blau 1(10-1 mol/L)

Die Proben, deren Monomergehalte zusätzlich nach 24 h und nach 7 Tagen bestimmt wurden, lassen erkennen, dass die Massenkonzentrationsunterschiede bei den Proben, die mit einer Quenscherkonzentration von 10-4 mol/L versetzt worden sind im Vergleich mit den anderen Proben sehr hoch sind. Somit reicht eine Konzentration von 10-3 und             10-4 mol/L nicht aus, um die Reaktion quantitativ zu stoppen. Daher wurden die Proben mit einer Quencherkonzentration von c = 10-2 mol/L versetzt.

    - Umbau der Reaktionsapparatur

Die Polymerisationen im Block A (Tab. 4.5) sind lediglich ramanspektroskopisch untersucht worden. Hierzu war die in Abb. 4.1 (links) dargestellte Polymerisations-apparatur erforderlich. Zunächst wurde versucht, die Ramanspektren und die NIR-Spektren on-line aufzunehmen. Zur Aufnahme der Ramanspektren wurde die Quarzküvette, die im Bypass des Reaktors implementiert war verwendet. Die elektromagnetische Strahlung wurde durch die Ramansonde R362 geliefert. Aufgrund der abgeschwächten Laserleistung durch die Lichtleiterfasern waren die Spektren aber wegen des schlechten Signal/Rausch-Verhältnisses nicht auswertbar. Zur Aufnahme der NIR-Transmissionsspektren wurde eine optische Bank, bestehend aus einer Lichtleiterfaser mit einem Linsensystem verwendet. Die Linsen sind so angeordnet, dass eine maximale Lichtintensität erreicht wird. Da die Reaktionslösung nach einer bestimmten Polymerisationszeit heterogen wird, wird die komplette elektromagnetische Strahlung absorbiert, d.h. die elektromagnetische Strahlung kann die Quarzküvette nicht mehr durchdringen und die Spektren waren nicht auswertbar. In Abb. 5.3a und 5.3b sind die NIR-, bzw. Ramanspektren dargestellt, die on-line gemessen wurden und aufgrund der oben erklärten Fakten nicht auswertbar waren. Die roten Spektren sind jeweils zum Zeitpunkt t = 0 und die schwarzen Spektren nach einer endlichen Polymerisationsdauer aufgenommen worden. Bei den NIR-Spektren ist zu erkennen, dass das schwarze Spektrum überwiegend Rauschen und nur noch wenig spektroskopische Information enthält. In den Ramanspektren sind die C=O-Bande des Ethylenglykoldimethacrylats (1721 cm-1) und die C=C-Bande der Methacrylsäure und des Ethylenglykoldimethacrylats (1640 cm-1) sehr stark durch Rauschen beeinträchtigt. Aufgrund dieser Fakten wurde der Bypass durch Glasoliven ersetzt und während der Polymerisationen durch einen PTFE-Schlauch verbunden. Die NIR- und Raman-Spektren wurden somit nur noch off-line aufgenommen (s. Abschnitt 4.3 und 4.4).

Abb. 5.3a: NIR-Transmissionsspektren der Polymerisationslösung zum Zeitpunkt t = 0 (rot)

und t = 180 min (schwarz)

Abb. 5.3b: Ramanspektren der Polymerisationslösung zum Zeitpunkt t = 0 (rot) und t = 180 min

(schwarz)

    - Umsatz des Initiators

Um die maximale Belichtungsdauer zu bestimmen und die Konzentration der zerfallenen Initiatormoleküle quantitativ beschreiben zu können, wurde versucht eine Umsatz-Zeit-Kurve vom Zerfall des Initiators aufzunehmen. Bei Bestrahlung des Reaktors mit UV-Licht kommt es zum Zerfall des Initiators. In Abb. 5.4 sind der Reaktor und die möglichen Konzentrationsverläufe des Initiators schematisch dargestellt. Dem Durchmesser des Reaktors entspricht die Schichtdicke, welche das Licht der Intensität I0 durchläuft. Es sind zwei Grenzfälle möglich, wobei die Konzentration des Initiators zu klein ist um das gesamte Licht zu absorbieren (rote Kurve) oder die Konzentration des Initiators hoch genug ist, um das gesamte Licht zu absorbieren (blaue Kurve). Im ersten Fall kann hinter dem Reaktor Licht einer Intensität I gemessen werden. Über die Gleichung der Quantenausbeute Q (ca. 10% für Ethylbenzoin), welche den Quotienten aus der Menge zerfallener Initiatormoleküle nStoffumsatz und der Menge der absorbierten Lichtquanten nLichtquanten widerspiegelt (Gl. 5.1) und der Annahme, dass der Kettenwachstumsschritt geschwindigkeitsbestimmend ist, erhält man theoretisch durch Auftragung der Änderung der Stoffmenge der Initiatormoleküle mit der Zeit gegen die Zeit das in Abb. 5.4 dargestellte Diagramm. Hierbei spiegelt der blaue Teil der Kurve die Totalabsorption des UV-Lichts wider. Beim roten Teil der Kurve nimmt die Bildungsgeschwindigkeit der Initiatorradikale mit steigender Zeit ab und erreicht bei der maximalen Belichtungsdauer t’ die x-Achse. Es wird angestrebt, im Bereich der Totalabsorption zu arbeiten.

(Gl. 5.1)

Schichtdicke des Reaktors

Abb. 5.4: Schematische Konzentrationsverläufe (links) und der theoretische Initiatorzerfall (rechts)

(I0  = eingestrahlte Intensität, I = durchgelassene Intensität,  = Zerfallsgeschwindigkeit

der Initiatormoleküle)

Zur Ermittlung des zeitlichen Zerfalls des Ethylbenzoins wurden 500 mL einer 0,02 M Ethylbenzoinlösung in die Reaktionsapparatur gegeben und der Reaktor unter Rühren bei Raumtemperatur 360 min mit der UV-Lampe (Abb. 4.1) belichtet. In der ersten Stunde wurden alle 10 min eine Probe und im nachfolgendem alle 20 min eine Probe entnommen und die Konzentration des Initiators mit der HPLC bestimmt. Nach Auftragung der Konzentration des Initiators gegen die Zeit ist nur ein tendenzieller Abfall der Initiatorkonzentration zu erkennen (Abb. 5.5).

Somit liegt der Gedanke nahe, dass der Initiator gemäß der in den Grundlagen (Kap. 3.5) erläuterten Reaktionsgleichung rückreagiert. Um diese Annahme zu stützen wurden vier Glasvials mit jeweils ca. 0.04 g Ethylbenzoin und ca. 1.30 g Dichlormethan versetzt. Zwei der vier Glasvials wurden zusätzlich mit ca. 0.60 g Isopropanol versetzt. Der Isopropanol hat die Aufgabe, die gebildeten Ethylbenzoinradikale abzufangen. Initiatorgehalt wurde zum Zeitpunkt t = 0 von je einem Glasvial mit und ohne Isopropanol bestimmt. Die übrigen zwei Glasvials (je eins mit und ohne Isopropanol) wurden 120 min lang mit der UV-Lampe belichtet und der Initiatorgehalt erneut bestimmt. Wenn der Initiatorgehalt der belichteten Probe mit Isopropanol einen deutlich niedrigeren Initiatorgehalt aufweist als die belichtete Probe ohne Isopropanol und liegt der Initiatorgehalt bei den unbelichteten Proben in der gleichen Größenordnung wie bei der belichteten Probe ohne Isopropanol so deutet dies auf eine Rückreaktion des Initiators hin, wobei die gebildeten Radikale durch Isopropanol abgefangen werden.

Abb. 5.5: Konzentrations-Zeit-Profil des Initiators (durch HPLC ermittelt)

Die Initiatorgehalte der bestimmten Proben unterscheiden sich nur sehr gering voneinander (<3%), so dass mit diesem Versuch kein nennenswerter Umsatz des Initiators nachgewiesen werden kann. In Abb. 5.6 sind die HPLC-Chromatogramme zur Bestim-mung des Initiatorgehaltes im Reaktor zu den Zeitpunkten t = 0 (rot) und t = 360 min (blau) dargestellt. Die Chromatogramme sind bezüglich der y-Achse versetzt dargestellt, um die Unterschiede zu verdeutlichen. Zum späteren Zeitpunkt bildet sich vor dem Initiatorpeak ein Vorpeak, welcher die Zerfallsprodukte des Ethylbenzoins repräsentiert. Es geht aus den Produktpeaks 1 – 3 eindeutig hervor, dass sich der Initiator signifikant zersetzt. Zur Auswertung der Flächen wurde die „Valley to Valley“-Methode verwendet. Es ergibt sich hierbei eine Initiatorkonzentration zum Zeitpunkt t = 0 von 0.0168 mol/L und zum Zeitpunkt t = 360 von 0.0068 mol/L.

Abb. 5.6: HPLC-Chromatogramme zur Bestimmung der Initiatorkonzentrationen t = 0 min (rot),

t = 360 min (blau)

Die UV-Spektren der HPLC-Chromatogramme wurden durch eine zweite Methode ausgewertet, die den „Match-Faktor“, der die zu verschiedenen Zeiten aufgenommenen Chromatogramme, vergleicht. Der Match-Faktor ist ein Maß für die Ähnlichkeit zweier Kurven. Er variiert zwischen 0 (= keine Übereinstimmung) und 1000 (= perfekte Übereinstimmung). Hierbei wird die Summe der quadrierten Signalabweichungen bei jeder Wellenlänge bestimmt und von 1000 subtrahiert. In Abb. 5.7 ist das Verfahren zur Bestimmung der Signalabweichung anhand zweier UV-Spektren dargestellt.

Abb. 5.7: Bestimmung der Signalabweichung anhand zweier UV-Spektren

Die berechneten Match-Werte nehmen kontinuierlich mit zunehmender Belichtungszeit ab. Da die Ähnlichkeit eines Spektrums nicht mit der Initiatorkonzentration korreliert werden kann, werden die Match-Werte nur als eine qualitative Aussage gewertet. In Abb. 5.8 sind die Match-Werte gegen die Belichtungszeit aufgetragen.

Abb. 5.8: Auftragung der Match-Werte gegen die Belichtungszeit

Aus diesem Versuch kann abgeleitet werden, dass eine Quantifizierung der Konzentration des Initiators nicht möglich ist. Die eingesetzten Auswertestrategien liefern nur Hinweise auf den Zerfall des Initiators.

  - Referenzdaten für die PLS-Modellierung der Methacrylsäure und des

Ethylenglykoldimethacrylates

In Tab. 5.3 sind die für die PLS-Modellierung verwendeten Methacrylsäure-konzentrationswerte (HPLC) der Raman-spektroskopisch untersuchten Polymerisations-proben sowie die Daten für die zugehörigen Testspektren (Testspektren s. Kap. 5.3) zusammengefasst. Die Werte sind aus verschiedenen Polymerisationen entnommen.

Tab. 5.3 : Referenzdaten der Konzentration (HPLC) für die PLS-Modellierung der Methacrylsäure

(Raman)

| Referenzdaten |
| --- |
| Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] |
| 1 | 0.236 | 26 | 0.088 | 51 | 0.421 | 76 | 0.218 |
| 2 | 0.235 | 27 | 0.079 | 52 | 0.431 | 77 | 0.165 |
| 3 | 0.228 | 28 | 0.065 | 53 | 0.425 | 78 | 0.425 |
| 4 | 0.203 | 29 | 0.053 | 54 | 0.418 | 79 | 0.405 |
| 5 | 0.189 | 30 | 0.053 | 55 | 0.387 | 80 | 0.354 |
| 6 | 0.164 | 31 | 0.043 | 56 | 0.355 | 81 | 0.281 |
| 7 | 0.147 | 32 | 0.040 | 57 | 0.323 | 82 | 0.222 |
| 8 | 0.129 | 33 | 0.099 | 58 | 0.307 | 83 | 0.177 |
| 9 | 0.106 | 34 | 0.096 | 59 | 0.272 | 84 | 0.146 |
| 10 | 0.084 | 35 | 0.098 | 60 | 0.437 | 85 | 0.118 |
| 11 | 0.210 | 36 | 0.097 | 61 | 0.436 | 86 | 0 |
| 12 | 0.209 | 37 | 0.092 | 62 | 0.421 | 87 | 0 |
| 13 | 0.214 | 38 | 0.090 | 63 | 0.410 | 88 | 0 |
| 14 | 0.206 | 39 | 0.081 | 64 | 0.407 | 89 | 0 |
| 15 | 0.192 | 40 | 0.079 | 65 | 0.371 | 90 | 0 |
| 16 | 0.181 | 41 | 0.068 | 66 | 0.336 | 91 | 0 |
| 17 | 0.175 | 42 | 0.056 | 67 | 0.302 | 92 | 0 |
| 18 | 0.164 | 43 | 0.423 | 68 | 0.247 | 93 | 0 |
| 19 | 0.153 | 44 | 0.411 | 69 | 0.163 | 94 | 0 |
| 20 | 0.122 | 45 | 0.392 | 70 | 0.115 | 95 | 0 |
| 21 | 0.125 | 46 | 0.241 | 71 | 0.083 | 96 | 0 |
| 22 | 0.115 | 47 | 0.193 | 72 | 0.554 | 97 | 0 |
| 23 | 0.114 | 48 | 0.149 | 73 | 0.492 | 98 | 0 |
| 24 | 0.099 | 49 | 0.432 | 74 | 0.385 | 99 | 0 |
| 25 | 0.094 | 50 | 0.426 | 75 | 0.293 | 100 | 0 |
| Testdaten |
| Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] |
| 1 | 0.296 | 7 | 0.226 | 13 | 0.213 | 19 | 0.142 |
| 2 | 0.281 | 8 | 0.195 | 14 | 0.205 | 20 | 0 |
| 3 | 0.268 | 9 | 0.182 | 15 | 0.192 | 21 | 0 |
| 4 | 0.267 | 10 | 0.139 | 16 | 0.187 | 22 | 0 |
| 5 | 0.263 | 11 | 0.250 | 17 | 0.168 | 23 | 0 |
| 6 | 0.261 | 12 | 0.227 | 18 | 0.164 | 24 | 0 |

In Tab. 5.4 sind die für die PLS-Modellierung verwendeten Methacrylsäure-konzentrationswerte (HPLC) der MIR/ATR- und NIR-spektroskopisch untersuchten  Polymerisationsproben sowie die Daten für die zugehörigen Testspektren zusammengefasst.

Tab. 5.4: Referenzdaten der Konzentration (HPLC) für die PLS-Modellierung der Methacrylsäure

(MIR/ATR und NIR)

| Referenzdaten |
| --- |
| Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] |
| 1 | 0.247 | 12 | 0.425 | 23 | 0.101 | 34 | 0.165 |
| 2 | 0.223 | 13 | 0.416 | 24 | 0.095 | 35 | 0 |
| 3 | 0.219 | 14 | 0.405 | 25 | 0.554 | 36 | 0 |
| 4 | 0.218 | 15 | 0.382 | 26 | 0.512 | 37 | 0 |
| 5 | 0.216 | 16 | 0.354 | 27 | 0.492 | 38 | 0 |
| 6 | 0.203 | 17 | 0.314 | 28 | 0.461 | 39 | 0 |
| 7 | 0.192 | 18 | 0.281 | 29 | 0.385 | 40 | 0 |
| 8 | 0.185 | 19 | 0.222 | 30 | 0.327 | 41 | 0 |
| 9 | 0.166 | 20 | 0.177 | 31 | 0.293 | 42 | 0 |
| 10 | 0.164 | 21 | 0.146 | 32 | 0.254 |  |  |
| 11 | 0.143 | 22 | 0.118 | 33 | 0.218 |  |  |
| Testdaten |
| Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] | Nr. | cM [mol/L] |
| 1 | 0.247 | 4 | 0.425 | 6 | 0.095 | 8 | 0 |
| 2 | 0.223 | 5 | 0.314 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 3 | 0.143 |  |  |  |  |  |  |

In Tab. 5.5 sind die für die PLS-Modellierung verwendeten Ethylenglykoldimethacrylat-konzentrationswerte (HPLC) der Raman-spektroskopisch untersuchten Polymerisations-proben sowie die Daten für die zugehörigen Testspektren zusammengefasst.

Tab. 5.5 : Referenzdaten der Konzentration (HPLC) für die PLS-Modellierung des Vernetzers

(Raman)

| Referenzdaten |
| --- |
| Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] |
| 1 | 0.202 | 15 | 0.114 | 29 | 0.298 | 43 | 0.323 |
| 2 | 0.190 | 16 | 0.107 | 30 | 0.305 | 44 | 0.294 |
| 3 | 0.181 | 17 | 0.105 | 31 | 0.296 | 45 | 0.257 |
| 4 | 0.193 | 18 | 0.093 | 32 | 0.289 | 46 | 0.234 |
| 5 | 0.188 | 19 | 0.086 | 33 | 0.277 | 47 | 0.209 |
| 6 | 0.191 | 20 | 0.393 | 34 | 0.275 | 48 | 0.175 |
| 7 | 0.184 | 21 | 0.393 | 35 | 0.255 | 49 | 0.638 |
| 8 | 0.182 | 22 | 0.379 | 36 | 0.229 | 50 | 0.597 |
| 9 | 0.172 | 23 | 0.345 | 37 | 0.226 | 51 | 0.581 |
| Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] |
| 10 | 0.149 | 24 | 0.324 | 38 | 0.372 | 52 | 0.539 |
| 11 | 0.146 | 25 | 0.290 | 39 | 0.373 | 53 | 0.518 |
| 12 | 0.143 | 26 | 0.251 | 40 | 0.352 | 54 | 0.474 |
| 13 | 0.144 | 27 | 0.220 | 41 | 0.345 | 55 | 0.462 |
| 14 | 0.118 | 28 | 0.279 | 42 | 0.334 | 56 | 0.437 |
| Testdaten |
| Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] |
| 1 | 0.185 | 6 | 0.190 | 11 | 0.166 | 16 | 0.187 |
| 2 | 0.183 | 7 | 0.168 | 12 | 0.185 | 17 | 0.179 |
| 3 | 0.191 | 8 | 0.196 | 13 | 0.182 | 18 | 0.192 |
| 4 | 0.179 | 9 | 0.157 | 14 | 0.172 | 19 | 0.176 |
| 5 | 0.203 | 10 | 0.138 | 15 | 0.180 | 20 | 0.155 |

In Tab. 5.6 sind die für die PLS-Modellierung verwendeten Ethylenglykoldimethacrylat-konzentrationswerte (HPLC) der NIR- und MIR/ATR-spektroskopisch untersuchten Polymerisationsproben sowie die Daten für die zugehörigen Testspektren zusammengefasst.

Tab. 5.6: Referenzdaten der Konzentration (HPLC) für die PLS-Modellierung des Vernetzers

(MIR/ATR und NIR)

| Referenzdaten |
| --- |
| Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] |
| 1 | 0.262 | 9 | 0.217 | 17 | 0.486 | 25 | 0 |
| 2 | 0.249 | 10 | 0.208 | 18 | 0.464 | 26 | 0 |
| 3 | 0.244 | 11 | 0.200 | 19 | 0.445 | 27 | 0 |
| 4 | 0.239 | 12 | 0.590 | 20 | 0 | 28 | 0 |
| 5 | 0.234 | 13 | 0.577 | 21 | 0 | 29 | 0 |
| 6 | 0.236 | 14 | 0.560 | 22 | 0 |  |  |
| 7 | 0.232 | 15 | 0.531 | 23 | 0 |  |  |
| 8 | 0.221 | 16 | 0.502 | 24 | 0 |  |  |
| Testdaten |
| Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] | Nr. | cC [mol/L] |
| 1 | 0.262 | 4 | 0.577 | 6 | 0.531 | 8 | 0 |
| 2 | 0.234 | 5 | 0.560 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 3 | 0.200 |  |  |  |  |  |  |

5.3   PLS-Modellierung der Konzentration  der Monomergehalte

Mit der Modellbildung wird mit Hilfe des PLS-1 Algorithmus eine möglichst hohe Korrelation zwischen den gemessenen Raman-, MIR/ATR- oder NIR-Spektren und der Konzentration der nicht reagierten Monomere in den aus dem Reaktor entnommenen Proben berechnet. Zunächst werden die Spektren in einer Tabelle den entsprechenden Zahlenwerten der Konzentrationen zugeordnet. Im ersten Schritt wird mit der OPUS 4.0 Software eine Optimierungsroutine gestartet. Im zweiten Schritt werden mit der Unscrambler®-Software 7.6 weitere Modelle berechnet um die Ergebnisse der OPUS-Software zu stützen. Die Optimierungsroutine berechnet selbständig verschiedene Modelle, wobei folgende Datenvorbehandlungsmethoden (s. Lit. [48]) mit unterschiedlichen Kombinationen von Wellenzahlbereichen kombiniert werden:

- Subtraktion eines konstanten Offsets

- Subtraktion einer Geraden

- Min-Max-Normierung

- Vektornormierung

- Multiplikative Streukorrektur MSC

- 1. bzw. 2. Ableitung

In der Unscrambler®-Software ist die Optimierungsroutine nicht implementiert. Zur Modellbildung werden für die Unscrambler®-Software folgende Datenvorbehandlungen herangezogen:

- 1. bzw. 2 Ableitung

- Range-Normalization

Die berechneten Modelle werden, wenn möglich, durch Ausreißerentfernung und/oder Veränderung des verwendeten Datenbereiches und zusätzlich bei der Unscrambler®- Software durch Auswahl wichtiger Regressionskoeffizienten (Uncertainty Test) durch den Operator verbessert. Die Ausreißer sind nummeriert, um sie gegebenenfalls bei der Gegenüberstellung mehrerer Spektren oder der graphischen Darstellung (Scoreplot) des Modells eindeutig identifizieren zu können. Ausreißerspektren werden nach einem F-Test detektiert. Der Datenbereich ist grundsätzlich so gewählt, dass besonders stark verrauschte und zu intensive Wellenzahlbereiche entfernt werden. Zum Schluss werden unabhängige Testspektren gegen ausgewählte Modelle geprüft und die absoluten Differenzen miteinander verglichen. Zur Beurteilung des jeweils besten Modells werden die vorhersagten gegen die tatsächlichen Konzentrationen sowie der Korrelationskoeffizient bzw. der RMSEP gegen die Faktoren für das Modell aufgetragen. Es werden jeweils die Vorschläge mit der höchsten Korrelation als Ergebnis der Optimierungsroutine sowie der Modellierung mit der Unscrambler®-Software vorgestellt. Die höchste Korrelation wird mit hohen Werten für das Quadrat des Korrelationskoeffizienten R2 sowie mit niedrigen Werten für den RMSEP (= Root Mean Square Error of Prediction) des Modells verbunden. Weiterhin wird beschrieben, welcher Schritt zur Modellverbesserung unternommen wurde.

    - PLS-Modellierung der Methacrylsäure auf Basis der Raman-Spektroskopie

Für die Kalibration der Methacrylsäurekonzentration auf Basis der Raman-Spektroskopie werden die mit der HPLC bestimmten Konzentrationswerte aus dem A-Block der Polymerisationen Nr. 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 und 20 und aus dem B-Block der Polymerisationen Nr. 13, 19 und 21 (s. Tab. 5.3) verwendet. Hierbei handelt es sich um Konzentrationswerte, die einer bestimmten Polymerisationszeit zugeordnet werden können. Für die Validation werden aus dem A-Block die Polymerisationen Nr. 7 und aus dem B-Block die Polymerisation Nr. 20 verwendet.

In Abb. 5.9 ist je ein Raman-Spektrum von Dichlormethan (schwarz), Methacrylsäure in Dichlormethan (rot), Ethylenglykoldimethacrylat in Dichlormethan (blau) und beiden Monomeren (Methacrylsäure und Ethylenglykoldimethacrylat) in Dichlormethan (grün) dargestellt. Der durch den Operator ausgewählte Datenbereich ist in den Spektren markiert.

Im Spektrum ergeben sich Bereiche (750 – 900 cm-1,1600 – 1770 cm-1), in dem spektrale Unterschiede von Methacrylsäure und Ethylenglykoldimethacrylat zu erkennen sind. In Abb. 5.10 sind Raman-Spektren einer Methacrylsäurepolymerisation zum Zeitpunkt           t = 0 min und t = 100 min dargestellt, um die Intensitätsabnahme der analytischen Banden zu verdeutlichen.

Abb. 5.9: FT-Raman-Spektren von Dichlormethan (schwarz), Methacrylsäure in Dichlormethan (rot),

Ethylenglykoldimethacrylat in Dichlormethan (blau) und Methacrylsäure + Ethylenglykol-

dimethacrylat in Dichlormethan (grün)

Abb. 5.10: FT-Raman-Spektren einer Methacrylsäurepolymerisation t = 0 min (schwarz) und

t = 120 min (rot)

      - PLS-Modellierung der Methacrylsäure mit der OPUS-Software

Die drei besten Ergebnisse der Optimierungsroutine (OPUS-Software) sind in Tab. 5.7 aufgelistet.

Tab. 5.7: Ergebnisse der Optimierungsroutine zur Bestimmung der Methacrylsäurekonzentration

auf  Basis der Raman-Spektroskopie

| Nr. | Datenvorbehandlung | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor | Datenbereich [cm-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Ableitung + Vektornormierung | 0.0107 | 99.51 | 9 | 700 – 1750 2800 – 3150 |
| 2 | Vektornormierung | 0.0107 | 99.51 | 9 | 700 – 2100 2450 – 2800 |
| 3 | Min-Max-Normierung | 0.0112 | 99.47 | 9 | 700 – 2100 2450 – 2800 3150 – 3500 |

Durch Entfernen von Ausreißern und Variation des Datenbereiches konnten die drei aufgeführten Modelle bezüglich der Faktorenzahl verbessert werden. In Tab. 5.8 sind die Verbesserungsparameter und die damit erzielten Daten im Vergleich zu Tab. 5.7 aufgeführt.

Tab. 5.8: Optimierung der Modellparameter und die damit erzielten Daten

| Nr. | Datenvor-behandlung | Verbesserungs-parameter | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor | Datenbereich [cm-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Ableitung + Vektornormierung | 3 Ausreißer (26/69/72) Datenbereich | 0.0116 | 99.37 | 5 | 720 – 1850 2200 – 2950 |
| 2 | Vektornormierung | 3 Ausreißer (26/69/72) Datenbereich | 0.0155 | 98.97 | 9 | 720 – 1850 2200 – 2950 |
| 3 | Min-Max-Normierung | 3 Ausreißer (26/69/72) Datenbereich | 0.0123 | 99.37 | 8 | 720 – 1850 2200 – 2950 |

Bei den Modellen hat die Variation des Datenbereiches eine Verschlechterung der Korrelation (R2-Wert, RMSEP) zur Folge. Die Verbesserung äußert sich durch die Reduktion der Faktorenzahl bei Nr. 1 & 3. Durch Hinzunahme verrauschter und/oder zu intensiver Datenbereiche werden die Modelle in Bezug auf die Vorhersage instabiler. Die drei entfernten x-Ausreißer zeigen im Spektrum eine Basislinienverkippung, die durch die entsprechende Datenvorbehandlung nicht ausreichend korrigiert werden konnte und dementsprechend als Ausreißer detektiert werden.

In Abb. 5.11 sind die vorhergesagten Werte gegen die gemessenen Werte für das verbesserte PLS-Modell mit der 1. Ableitung + Vektornormierung Nr. 1 aufgetragen.

Abb. 5.11: Actual vs. Predicted für das PLS-Modell mit der 1. Ableitung + Vektornormierung

In Abb. 5.12 sind die Merkmale der einzelnen Faktoren visualisiert. Für das Modell mit der 1. Ableitung + Vektornormierung sind der R2-Wert und der RMSEP gegen den jeweiligen Faktor aufgetragen. Aus der Auftragung ist zu erkennen, welchen Beitrag jeder weitere Faktor zur Verbesserung des Modells leistet. Im Falle des PLS-Modells Nr. 1 ist die größte Varianz mit dem 1. Faktor erklärbar. Die maximale Anzahl der benötigten Faktoren ist mit einem Pfeil markiert.

Abb. 5.12: R2/RMSEP vs. Faktor für das PLS-Modell mit der 1. Ableitung + Vektornormierung

Um die Güte der Modelle zu testen werden unabhängige, nicht einkalibrierte Spektren von Testproben mit den PLS-Modellen vorhergesagt. Die chemische Struktur der Monomere ist sehr ähnlich. Daher wurden in die Kalibration sowie in die Validation der Methacrylsäure reine Ethylenglykoldimethacrylat-Spektren mit einkalibriert bzw. vorher-gesagt, um zu prüfen, ob in den entsprechenden Modellen die Varianz richtig interpretiert worden ist. In Tab. 5.9 sind die vorhergesagten Werte, die von der Referenzanalytik gemessenen Werte und die absoluten Differenzen für das PLS-Modell mit der 1.Ableitung + Vektornormierung aufgelistet.

Tab. 5.9: Vorhersage der Methacrylsäurekonzentrationen gegen HPLC-Referenzwerte für das PLS-

Modell mit der 1. Ableitung + Vektornormierung

| Nr. | cM, Vorhersage [mol/L] | cM, HPLC [mol/L] | Abs. Differenz [mol/L] | Abs. Differenz [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.282 | 0.296 | 0.014 | 4.66 |
| 2 | 0.275 | 0.281 | 0.006 | 2.25 |
| 3 | 0.271 | 0.268 | 0.003 | 1.29 |
| 4 | 0.271 | 0.267 | 0.004 | 1.57 |
| 5 | 0.235 | 0.263 | 0.028 | 10.70 |
| 6 | 0.243 | 0.261 | 0.018 | 6.96 |
| 7 | 0.234 | 0.226 | 0.009 | 3.89 |
| 8 | 0.180 | 0.195 | 0.015 | 7.51 |
| 9 | 0.183 | 0.182 | 0.000 | 0.20 |
| 10 | 0.135 | 0.139 | 0.004 | 2.61 |
| 11 | 0.249 | 0.250 | 0.001 | 0.57 |
| 12 | 0.251 | 0.227 | 0.024 | 10.76 |
| 13 | 0.215 | 0.213 | 0.002 | 1.02 |
| 14 | 0.196 | 0.205 | 0.009 | 4.41 |
| 15 | 0.176 | 0.192 | 0.016 | 8.12 |
| 16 | 0.155 | 0.187 | 0.032 | 16.92 |
| 17 | 0.167 | 0.168 | 0.001 | 0.68 |
| 18 | 0.132 | 0.164 | 0.032 | 19.65 |
| 19 | 0.120 | 0.142 | 0.022 | 15.44 |
| 20 | 0.046 | 0 | 0.046 |
| 21 | 0.043 | 0 | 0.043 |
| 22 | 0.041 | 0 | 0.041 |
| 23 | 0.036 | 0 | 0.036 |
| 24 | 0.033 | 0 | 0.033 |

Nach Begutachtung der Validation stellt sich heraus, dass einige Werte eine beträchtliche prozentuale Abweichung zwischen vorhergesagten und den mit der Referenzanalytik ermittelten Werten aufweisen. Besonders die Ethylenglykoldimethacrylat-Spektren         Nr. 20-24) für cM = 0 wurden schlecht vorhergesagt. Wenn die Spektren und die zugehörigen Referenzdaten cM = 0 nicht in das Modell einkalibriert werden, verschlechtert sich die Vorhersage. Die anderen berechneten PLS-Modelle liefern schlechtere Ergebnisse. Der mittlere Vorhersagefehler beträgt bei dieser Validation 6.27%. Somit ist die Raman-Spektroskopie zur Bestimmung der Methacrylsäurekonzentration (OPUS-Software) mit einem Fehler von ca. 7% behaftet.

      - PLS-Modellierung der Methacrylsäure mit der Unscrambler®-Software

Da die Unscrambler®-Software keine Optimierungsroutine unterstützt, wird hier nur der vom Operator ausgewählte Datenbereich (720 cm-1 – 1850 cm-1, 2200 cm-1 – 2950 cm-1) verwendet. Die drei besten PLS-Modelle sind in Tab. 5.10 aufgelistet.

Tab. 5.10: Ergebnisse der PLS-Modellbildung zur Bestimmung der Methacrylsäurekonzentration

auf Basis der Raman-Spektroskopie

| Nr. | Datenvorbehandlung | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Ableitung + Range-Normalization | 0.0250 | 98.61 | 2 |
| 2 | 1. Ableitung | 0.0551 | 93.00 | 3 |
| 3 | 2. Ableitung | 0.0545 | 93.15 | 4 |

Durch Entfernen von Ausreißern und Durchführung des Uncertainty-Tests konnten die Modelle Nr. 1 und Nr. 2 verbessert werden. Bei Modell Nr. 3 konnten die Modellparameter zwar gesteigert werden, die Validierungsergebnisse wurden jedoch im Gegenzug verschlechtert. In Tab. 5.11 sind die Verbesserungsparameter und die damit erzielten Daten im Vergleich zu Tab. 5.10 aufgeführt. Der Uncertainty-Test berechnet die Unsicherheitsbereiche der Regressionskoeffizienten. Aus den Unterschieden der Regressionskoeffizienten in den einzelnen Durchgängen der Cross-Validation wird für jeden Datenpunkt ein Unsicherheitsbereich ermittelt. Spektralbereiche, die im Vergleich zum Rest des Spektrums auffällig hohe Unsicherheitsbereiche aufweisen, werden versuchsweise entfernt, um robustere Modelle zu erhalten. In Abb. 5.13 sind die vorhergesagten Werte gegen die gemessenen Werte für das verbesserte  PLS-Modell mit der 1. Ableitung + Range-Normalization Nr. 1 und in Abb. 5.14 sind die Merkmale der einzelnen Faktoren für das Modell mit der 1. Ableitung + Range-Normalization in einem R2/RMSEP gegen Faktor-Plot visualisiert. Auch hier ist der größte Sprung der Varianz vom 1. auf dem 2. Faktor. Bei Modell Nr. 1 ergibt das Entfernen des Ausreißers und die Anwendung des Uncertainty- Tests eine Verbesserung der Modellparameter bei gleicher Faktorenzahl. Bei den anderen Modellen fordert die Verbesserung der Modellparameter eine Erhöhung der Faktorenzahl. In Tab. 5.12 sind die vorhergesagten Werte, die von der Referenzanalytik gemessenen Werte und die absoluten Differenzen für das PLS-Modell mit der 1. Ableitung + Range-Normalization aufgelistet.

Tab. 5.11: Optimierung der Modellparameter und die damit erzielten Daten

| Nr. | Datenvorbehandlung | Verbesserungs-parameter | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Ableitung + Range-Normalization | 1 Ausreißer (71) Uncertainty Test | 0.0174 | 99.32 | 2 |
| 2 | 1. Ableitung | 1 Ausreißer (80) Uncertainty Test | 0.0500 | 94.23 | 4 |
| 3 | 2. Ableitung | 1 Ausreißer (80/98) Uncertainty Test | 0.0435 | 95.63 | 5 |

Abb. 5.13: Actual vs. Predicted für das PLS-Modell mit der 1. Ableitung + Range-Normalization

Abb. 5.14: R2/RMSEP vs. Faktor für das PLS-Modell mit der 1. Ableitung + Range-Normalization

Tab. 5.12: Vorhersage der Methacrylsäurekonzentrationen gegen HPLC-Referenzwerte für das PLS-

Modell mit der 1.Ableitung + Range-Normalization

| Nr. | cM, Vorhersage [mol/L] | cM, HPLC [mol/L] | Abs. Differenz [mol/L] | Abs. Differenz [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.305 | 0.296 | 0.009 | 3.16 |
| 2 | 0.301 | 0.281 | 0.020 | 7.16 |
| 3 | 0.279 | 0.268 | 0.011 | 4.11 |
| 4 | 0.283 | 0.267 | 0.016 | 6.17 |
| 5 | 0.232 | 0.263 | 0.031 | 11.87 |
| 6 | 0.231 | 0.261 | 0.030 | 11.39 |
| 7 | 0.230 | 0.226 | 0.004 | 1.91 |
| 8 | 0.164 | 0.195 | 0.031 | 15.94 |
| 9 | 0.159 | 0.182 | 0.023 | 12.77 |
| 10 | 0.088 | 0.139 | 0.050 | 36.26 |
| 11 | 0.258 | 0.250 | 0.008 | 3.16 |
| 12 | 0.241 | 0.227 | 0.014 | 6.34 |
| 13 | 0.210 | 0.213 | 0.003 | 1.54 |
| 14 | 0.181 | 0.205 | 0.024 | 11.56 |
| 15 | 0.170 | 0.192 | 0.022 | 11.27 |
| 16 | 0.158 | 0.187 | 0.029 | 15.53 |
| 17 | 0.176 | 0.168 | 0.008 | 4.58 |
| 18 | 0.161 | 0.164 | 0.003 | 1.95 |
| 19 | 0.132 | 0.142 | 0.010 | 7.03 |
| 20 | 0.043 | 0 | 0.043 |  |
| 21 | 0.027 | 0 | 0.027 |  |
| 22 | 0.031 | 0 | 0.031 |  |
| 23 | 0.033 | 0 | 0.033 |  |
| 24 | 0.025 | 0 | 0.025 |  |

Die Abweichungen der Vorhersagewerte von den tatsächlichen Werten sind im Schnitt schlechter als bei der Vorhersage mit der OPUS-Software. Bei dem PLS-Modell mit der    1. Ableitung + Range-Normalization beträgt die mittlere Abweichung der vorhergesagten Werte von den tatsächlichen Werten 9.14%. Die Raman-Spektroskopie zur Bestimmung des Methacrylsäuregehaltes (Unscrambler®-Software) ist mit einem Fehler von ca. 10% behaftet.

    - PLS-Modellierung des Ethylenglykoldimethacrylates auf Basis der Raman-

Spektroskopie

Für die Kalibration der Ethylenglykoldimethacrylatkonzentration auf Basis der Raman-Spektroskopie können die mit der HPLC bestimmten Konzentrationswerte nicht mit den Spektren korreliert werden. Das Ethylenglykoldimethacrylat hat zwei funktionelle Gruppen (C=C-Doppelbindung), wobei nur eine Doppelbindung oder auch beide Doppelbindungen reagieren können. Die Reaktion von nur einer Doppelbindung eines Vernetzermoleküls hat zur Folge, dass es durch die HPLC nicht mehr erfassbar ist, d.h. die HPLC macht keinen Unterschied zwischen Vernetzermolekülen mit nur einer reagierten Doppelbindung und Vernetzermolekülen mit beiden reagierten Doppelbindungen.

Um die Konzentrationswerte der HPLC zu korrigieren, werden von reinen Vernetzer-polymerisationen (Block A Nr. 11, 19, Block B Nr. 21) und reinen Methacrylsäure-polymerisationen (Block A Nr. 9, 14, 20, Block B Nr. 19) die Flächenverhältnisse der ((C=C)-Bande AC=C bei 1630 cm-1 zu der Lösemittelbande AL bei 2830 cm-1 ermittelt. Hierbei wurde auf eine ähnliche Fläche/Intensität der Lösemittelbande zu der ((C=C)-Bande geachtet. Das Verhältnis von ((C=C)-Bande zu Lösemittelbande wurde gebildet um Intensitätsschwankungen der bei verschiedenen Zeiten durchgeführten Polymerisationen auszugleichen. In Abb. 5.15 ist das Raman-Spektrum einer Copolymerisation (Polymerisation Nr. 20, Block B) im Bereich von 1500 – 1900 cm-1 dargestellt. Die Integrationsbereich ist rot markiert. In Tab. 5.13 sind die Integrationsgrenzen und Basislinienpunkte für die Bandenintegration aufgelistet.

Abb.5.15: Raman Spektrum einer Copolymerisation von Methacrylsäure und Ethylenglykol-

dimethacrylat mit den markierten Integrationsgrenzen

Tab. 5.13: Integrationsgrenzen und Basislinienpunkte für die Bandenintegration

| Bande | Basislinienpunkte [cm-1] | Integrationsgrenzen [cm-1] |
| --- | --- | --- |
| ((C=C) | 1546 – 1756 | 1620 – 1639 |
| Lösemittel | 2804 – 2856 | 2828 – 2836 |

Aus den bekannten Einwaagen der Monomere wird das Intensitätsverhältnis FRaman für eine C=C-Doppelbindung berechnet (Gl.5.2).

[Gl. 5.2]

AC=C	=	Fläche der C=C-Bande

AL	=	Fläche der Lösemittelbande

cC=C	=	Stoffmengenkonzentration der C=C-Doppelbindungen zum Zeitpunkt t = 0

Durch arithmetisches Mitteln dieser Flächenverhältnisse pro Stoffmengenkonzentration der C=C-Doppelbindungen für die Ausgangsproben verschiedener Polymerisationen ergibt sich für den Vernetzer ein F-Wert von 2.86 und für die Methacrylsäure ein F-Wert von 2.40. Die ((C=C)-Bande im Spektrum resultiert aus der Summer der Beiträge der C=C-Doppelbindungen von Methacrylsäure und Vernetzer und kann nicht separiert werden. Die Berechnung der Vernetzerkonzentrationen bei Copolymerisationen muss daher mit Hilfe der Gl. 5.3 unter Berücksichtigung der über HPLC bestimmten Monomerkonzentrationen erfolgen. Der Faktor „2“ im Nenner resultiert aus der Tatsache, dass das Vernetzermolekül zwei C=C-Doppelbindungen hat.

Gl. 5.3

cC=C(,M),	=	Konzentration der Methacrylsäure mittels HPLC

cC		=	Konzentration des Vernetzers (monomerer und teilweise reagierter

Vernetzer)

Die berechnete Konzentration cC beinhaltet Vernetzermoleküle mit zwei intakten Doppelbindungen und berücksichtigt die Konzentration von teilweise reagierten Vernetzer nur zur Hälfte. Hierbei ist der Anteil an intakten und teilweise reagierten Vernetzermolekülen unbekannt. Für die PLS-Modellierung des Ethylenglykoldimeth-acrylates werden aus dem A-Block die Polymerisationen Nr. 7, 8, 11, 13 und 19 und aus dem B-Block die Polymerisation Nr. 21 verwendet. Für die Validation werden aus dem A-Block die Polymerisationen Nr. 6 und 12 verwendet.

In Abb. 5.16 ist das Konzentrations-Zeit-Profil für eine reine Vernetzerpolymerisation dargestellt. Die schwarze Kurve repräsentiert die Konzentrationswerte der mit der HPLC ermittelten Vernetzerkonzentrationen bei verschiedenen Zeitpunkten. Bei der roten Kurve wurden die Konzentrationen durch ein PLS-Modell, welches auf die Modellierung von korrigierten mit HPLC ermittelten Konzentrationen basiert, berechnet. Die schwarze Kurve fällt aufgrund der oben genannten Gründe schneller ab als die durch das PLS-Modell berechnete rote Kurve.

Abb. 5.16: Konzentration-Zeit-Profil einer reinen Vernetzerpolymerisation (schwarz HPLC

Referenzwerte, rot durch PLS-Modell vorhergesagte Werte)

5.3.2.1  PLS-Modellierung von Ethylenglykoldimethacrylat mit der OPUS-Software

Zur PLS-Modellierung des Vernetzers werden die in Tab. 5.6 aufgeführten Kalibrationsproben Nr. 29 verwendet. In Tab. 5.14 sind die drei besten Ergebnisse der Optimierungsroutine (OPUS-Software) und in Tab. 5.15 die neuen PLS-Modelle und deren Verbesserungsparameter aufgelistet.

Tab. 5.14: Ergebnisse der Optimierungsroutine zur Bestimmung der Ethylenglykoldimethacrylat-

konzentrationen auf Basis der Raman-Spektroskopie

| Nr. | Datenvorbehandlung | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor | Datenbereich [cm-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vektornormierung | 0.00823 | 99.61 | 8 | 200 – 750 1300 – 1850 2950 – 3500 |
| 2 | Min-Max-Normierung | 0.00831 | 99.60 | 9 | 200 – 750 1300 – 1850 2950 – 3500 |
| 3 | 1. Ableitung + Vektornormierung | 0.01060 | 99.36 | 4 | -900 – -1450 750 – 1850 2950 – 3500 |

Tab. 5.15: Optimierung der Modellparameter und die damit erzielten Daten

| Nr. | Datenvor-behandlung | Verbesserungs-parameter | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor | Datenbereich [cm-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vektornormierung | 1 Ausreißer (53) Datenbereich | 0.00828 | 99.56 | 7 | 720 – 1850 2200 – 2950 |
| 2 | Min-Max-Normierung | 1 Ausreißer (53) Datenbereich | 0.00860 | 99.52 | 6 | 720 – 1850 2200 – 2950 |
| 3 | 1. Ableitung + Vektornormierung | 1 Ausreißer (53) Datenbereich | 0.01070 | 99.25 | 5 | 720 – 1850 2200 – 2950 |

Bei den Modellen hat die Variation des Datenbereiches eine Verbesserung der Faktorenzahl zur Folge. Das Spektrum Nr. 53, welches zum Zeitpunkt t = 0 aufgenommen wurde, lässt keine spektralen Unterschiede zu den anderen Spektren erkennen. Es muss sich dementsprechend um einen y-Ausreißer handeln. Im vorliegenden Fall zeigt das Spektrum Nr. 53 zum Zeitpunkt t = 0 min eine geringere Raman-Intensität der C=C-Bande als das Spektrum zum Zeitpunkt t = 20 min.

In Abb. 5.17 ist der Actual vs. Predicted-Plot und in Abb. 5.18 der R2 bzw. RMSEP vs. Faktor-Plot für das PLS-Modell mit der Min-Max-Normierung dargestellt.

Abb. 5.17: Actual vs. Predicted für das PLS-Modell mit der Min-Max-Normierung

Abb. 5.18: R2/RMSEP vs. Faktor für das PLS-Modell mit der Min-Max-Normierung

Die sprunghafte Änderung der Varianz in Analogie zur Bestimmung der Methacrylsäurekonzentration tritt bei der Modellierung des Vernetzers nicht auf. Der R2 vs. Faktor Plot zeigt ein langsames Ansteigen der Varianz und erreicht bei 9 Faktoren ein Maximum. Da der Unterschied der Varianz bei 6 Faktoren zu höheren Faktoren minimal ist, wird das Modell mit 6 Faktoren validiert.

Zur Validierung der berechneten Modelle sind in Tab. 5.16 die vorhergesagten Werte, die von der Referenzanalytik gemessenen Werte und die absoluten Differenzen für das PLS-Modell mit der Min-Max-Normierung aufgelistet.

Tab. 5.16: Vorhersage der Vernetzerkonzentrationen gegen HPLC-Referenzwerte für das PLS-Modell

mit der Min-Max-Normierung

| Nr. | cC, Vorhersage [mol/L] | cC, HPLC [mol/L] | Abs. Differenz [mol/L] | Abs. Differenz [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.172 | 0.186 | 0.014 | 7.56 |
| 2 | 0.184 | 0.183 | 0.001 | 0.31 |
| 3 | 0.192 | 0.192 | 0.000 | 0.01 |
| 4 | 0.178 | 0.180 | 0.001 | 0.81 |
| 5 | 0.185 | 0.204 | 0.019 | 9.11 |
| 6 | 0.182 | 0.190 | 0.008 | 4.23 |
| 7 | 0.165 | 0.168 | 0.003 | 1.51 |
| 8 | 0.170 | 0.196 | 0.026 | 13.22 |
| 9 | 0.147 | 0.157 | 0.010 | 6.67 |
| 10 | 0.140 | 0.138 | 0.002 | 1.31 |
| 11 | 0.183 | 0.166 | 0.017 | 10.15 |
| Nr. | cC, Vorhersage [mol/L] | cC, HPLC [mol/L] | Abs. Differenz [mol/L] | Abs. Differenz [%] |
| 12 | 0.192 | 0.186 | 0.006 | 3.17 |
| 13 | 0.196 | 0.183 | 0.013 | 7.36 |
| 14 | 0.182 | 0.172 | 0.009 | 5.30 |
| 15 | 0.186 | 0.181 | 0.005 | 2.92 |
| 16 | 0.177 | 0.188 | 0.011 | 5.66 |
| 17 | 0.184 | 0.179 | 0.004 | 2.39 |
| 18 | 0.181 | 0.193 | 0.012 | 6.18 |
| 19 | 0.176 | 0.176 | 0.000 | 0.21 |
| 20 | 0.147 | 0.155 | 0.009 | 5.48 |

Nach Begutachtung der Vorhersagewerte stellt sich heraus, dass auch hier einige Werte eine beträchtliche prozentuale Abweichung zwischen vorhergesagten und den mit der Referenzanalytik ermittelten Werten aufweisen. Der mittlere Vorhersagefehler beträgt 5.54%. Die Raman-Spektroskopie ist also zur Bestimmung des Ethylenglykoldimeth-acrylatgehaltes (OPUS-Software) mit einem Fehler von ca. 6% behaftet.

      - PLS-Modellierung von Ethylenglykoldimethacrylat mit der Unscrambler®-Software

Es wird bei der PLS-Modellierung mit der Unscrambler®-Software nur der vom Operator ausgewählte Datenbereich (720 cm-1 – 1850 cm-1, 2200 cm-1 – 2950 cm-1) verwendet. Die drei besten PLS-Modelle sind in Tab. 5.17 aufgelistet. In Analogie zu Kap. 5.3.1.2 wurden die PLS-Modelle durch das Entfernen von Ausreißern und unwichtiger Wellenzahlbereiche (Uncertainty-Test) verbessert (Tab. 5.18).

Tab. 5.17: Ergebnisse der PLS-Modellbildung zur Bestimmung der Ethylenglykoldimethacrylat-

konzentrationen auf Basis der Raman-Spektroskopie

| Nr. | Datenvorbehandlung | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | keine Datenvorbehandlung | 0.0183 | 99.05 | 3 |
| 2 | Range-Normalization | 0.0149 | 99.38 | 4 |
| 3 | 1. Ableitung | 0.0227 | 98.55 | 2 |

Tab. 5.18: Optimierung der Modellparameter und die damit erzielten Daten

| Nr. | Datenvorbehandlung | Verbesserungs-parameter | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | keine Datenvorbehandlung | 3 Ausreißer (47/48/53) Uncertainty Test | 0.0166 | 99.07 | 2 |
| 2 | Range-Normalization | 3 Ausreißer (47/48/53) Uncertainty Test | 0.0149 | 99.25 | 3 |
| 3 | 1. Ableitung | 1 Ausreißer (48) Uncertainty Test | 0.0222 | 98.41 | 2 |

In Abb. 5.19 ist der Actual vs. Predicted-Plot und in Abb. 5.20 der R2 bzw. RMSEP-Plot für das PLS-Modell ohne Datenvorbehandlung dargestellt. Die größte Varianz ist mit dem ersten Faktor erklärbar.

Abb. 5.19: Actual vs Predicted für das PLS-Modell ohne Datenvorbehandlung

Abb. 5.20: R2/RMSEP vs. Faktor für das PLS-Modell ohne Datenvorbehandlung

Bei den Modellen Nr. 1 & Nr. 2 ergibt das Entfernen der Ausreißer und die Anwendung des Uncertainty-Tests (s. Kap. 5.3.1.2) eine Verbesserung der Modellparameter und der Faktorenzahl. Bei Modell Nr. 3 werden die Modellparameter verbessert, während die Anzahl der Faktoren konstant bleibt. Die Begutachtung der Validation ergibt bei allen drei unverbesserten Modellen eine geringere Abweichung der vorhergesagten von den gemessenen Werten. In Analogie zur PLS-Modellierung der Methacrylsäurekonzentration sind die Abweichungen der vorhergesagten von den gemessenen Werten der Unscrambler-Modellierung höher als bei der OPUS-Modellierung. In Tab. 5.19 sind die vorhergesagten Werte, die von der Referenzanalytik gemessenen Werte und die absoluten Differenzen für das PLS-Modell ohne Datenvorbehandlung aufgelistet.

Tab. 5.19: Vorhersage der Vernetzerkonzentrationen gegen HPLC-Referenzwerte für das PLS-Modell

ohne Datenvorbehandlung

| Nr. | cC, Vorhersage [mol/L] | cC, HPLC [mol/L] | Abs. Differenz [mol/L] | Abs. Differenz [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.145 | 0.1859 | 0.0409 | 22.00 |
| 2 | 0.154 | 0.1833 | 0.0293 | 15.98 |
| 3 | 0.155 | 0.1918 | 0.0368 | 19.19 |
| 4 | 0.152 | 0.1798 | 0.0278 | 15.46 |
| 5 | 0.145 | 0.2039 | 0.0589 | 28.89 |
| 6 | 0.145 | 0.1900 | 0.0450 | 23.68 |
| 7 | 0.144 | 0.1680 | 0.0240 | 14.29 |
| Nr. | cC, Vorhersage [mol/L] | cC, HPLC [mol/L] | Abs. Differenz [mol/L] | Abs. Differenz [%] |
| 8 | 0.148 | 0.1961 | 0.0481 | 24.53 |
| 9 | 0.146 | 0.1572 | 0.0112 | 7.12 |
| 10 | 0.15 | 0.1384 | 0.0116 | 8.38 |
| 11 | 0.183 | 0.1660 | 0.0170 | 10.27 |
| 12 | 0.205 | 0.1857 | 0.0193 | 10.42 |
| 13 | 0.205 | 0.1825 | 0.0225 | 12.31 |
| 14 | 0.189 | 0.1724 | 0.0166 | 9.61 |
| 15 | 0.178 | 0.1808 | 0.0028 | 1.54 |
| 16 | 0.168 | 0.1879 | 0.0199 | 10.59 |
| 17 | 0.167 | 0.1794 | 0.0124 | 6.91 |
| 18 | 0.16 | 0.1926 | 0.0326 | 16.94 |
| 19 | 0.158 | 0.1765 | 0.0185 | 10.47 |
| 20 | 0.152 | 0.1554 | 0.0034 | 2.19 |

Bei dem PLS-Modell Nr. 1 beträgt die mittlere Abweichung der vorhergesagten Werte von den tatsächlichen Werten 13.54%. Die Raman-Spektroskopie zur Bestimmung der Ethylenglykoldimethacrylatkonzentration (Unscrambler®-Software) ist mit einem Fehler von ca. 14% behaftet.

    - PLS-Modellierung der Methacrylsäure und des Ethylenglykoldimethacrylates

auf Basis der MIR/ATR-Spektroskopie

Für die Kalibration der Methacrylsäure wurden die Spektren der Polymerisationen 13, 19, 20 und 21 (Block B) (s. Tab. 5.4) mit den über HPLC ermittelten Konzentrationswerten korreliert. Die von der HPLC ermittelten Konzentrationswerte für das Ethylenglykol-dimethacrylat müssen in Analogie zur Bestimmung der Konzentration auf Basis der Raman-Spektroskopie korrigiert werden. Um die Konzentrationswerte der HPLC zu kor-rigieren, werden von der reinen Vernetzerpolymerisation Nr. 21 (Block B) und der reinen Methacrylsäurepolymerisation Nr. 19 (Block B) die Flächenverhältnisse der linken Teil-fläche der ((C=C)-Bande AC=C bei 1636 cm-1 zur Lösemittelbande AL bei 895 cm-1 ermit-telt. Es wurden nur die linken Teilflächen der ((C=C)-Banden verwendet, da die Bande bei kleineren Wellenzahlen überlagert ist. In Abb. 5.21 ist das MIR/ATR-Spektrum einer Copolymerisation (Polymerisation Nr. 20, Block B) im Bereich von 1560 – 1680 cm-1 dargestellt und in Tab. 5.20 sind die Integrationsgrenzen und Basislinienpunkte für die Bandenintegration aufgelistet. Der Integrationsbereich ist im Spektrum rot markiert.

Abb.5.21: MIR/ATR Spektrum einer Copolymerisation von Methacrylsäure und Ethylenglykol-

dimethacrylat mit den markierten Integrationsgrenzen

Tab. 5.20: Integrationsgrenzen und Basislinienpunkte für die Bandenintegration

| Bande | Basislinienpunkte [cm-1] | Integrationsgrenzen [cm-1] |
| --- | --- | --- |
| ((C=C) | 1600 – 1655 | 1600 – 1655 (linke Teilfläche) |
| Lösemittel | 865 – 920 | 865 – 920 |

Aus den bekannten Einwaagen der Monomere wird das Intensitätsverhältnis FATR analog zu Gl. 5.2 berechnet. Für die reinen Vernetzerpolymerisationen ergibt sich ein Wert von 0.16 und für die Methacrylsäurepolymerisationen ein Wert von 0.26. Die Berechnung der Vernetzerkonzentrationen (Vernetzer mit zwei intakten C=C-Doppelbindungen und halbumgesetzter Vernetzer) erfolgt nach Gl. 5.3. Für die PLS-Modellierung des Ethylenglykoldimethacrylates werden aus dem B-Block die Polymerisation Nr. 19, 20 und 21 verwendet. Für die Validation wird aus dem B-Block die Polymerisation Nr. 6 verwendet. In Abb. 5.22 sind die MIR/ATR-Spektren von Dichlormethan (schwarz), Methacrylsäure in Dichlormethan (rot), Ethylenglykoldimethacrylat in Dichlormethan (blau) und beiden Monomeren (Methacrylsäure und Ethylenglykoldimethacrylat) in Dichlormethan (grün) im Bereich von 750 – 1800 cm-1 dargestellt. In Abb. 5.23 bzw. 5.24 sind die MIR/ATR-Spektren einer Methacrylsäurepolymerisation (5.22) und einer Vernetzerpolymerisation (5.24) zum Zeitpunkt t = 0 min und t = 100 min in Analogie zu den Raman-Spektren dargestellt, um die Abnahme der analytischen Banden zu verdeutlichen.

Abb.: 5.22: FT-MIR/ATR-Spektren von Dichlormethan (schwarz), Methacrylsäure in Dichlormethan

(rot), Ethylenglykoldimethacrylat in Dichlormethan (blau) und Methacrylsäure +

Ethylenglykoldimethacrylat in Dichlormethan (grün)

Abb. 5.23 FT-MIR/ATR-Spektren einer Methacrylsäurepolymerisation t = 0 (schwarz) und t = 100 min

(rot)

Abb. 5.24 FT-MIR/ATR-Spektren einer Vernetzerpolymerisation t = 0 (schwarz) und t = 100 min

(rot)

Aus den Abbildungen 5.23 und 5.24 ist an der stärkeren Abnahme der ((C=C)-Bande ersichtlich, dass die Methacrylsäurepolymerisationen höhere Umsätze erreicht haben als die Vernetzerpolymerisationen. Bei reinen Vernetzerpolymerisationen wird das Polymer relativ früh stark vernetzt, so dass die Viskosität der Reaktionslösung ansteigt. Mit Anstieg der Viskosität sinkt die Diffusionsgeschwindigkeit der reaktiven Radikale und die Reaktion kommt zum Erliegen. Des Weiteren ist zu erkennen, dass bei endlicher Polymerisationszeit eine Verschiebung der ((C=O)-Bande bei 1720 cm-1 (siehe Pfeil in Abb. 5.23) aufgrund der Reaktion der in Nachbarschaft befindlichen C=C-Doppelbindung (sichtbar im Spektrum bei 1636 cm-1) aufgetreten ist. Durch Subtraktion der ((C=O)-Bande zum Zeitpunkt t = 0 min von der ((C=O)-Bande zum Zeitpunkt t = 100 min wird eine Bande bei 1733 cm-1 erhalten, deren Fläche ein Maß für die reagierten C=C-Doppelbindungen darstellt. Die Subtraktion dieser Differenzabsorption aus ((C=O)-Bande bei endlichen Polymerisationszeiten und der ((C=O)-Bande zum Zeitpunkt t = 0 von den ((C=O)-Banden bei endlichen Polymerisationszeiten ergibt ein Maß für die nur teilweise umgesetzten Vernetzermoleküle. In Abb. 5.25 sind die Differenzspektren der ((C=O)-Bande einer reinen Vernetzerpolymerisation zu den verschiedenen Polymerisationszeiten dargestellt. Mit steigender Polymerisationszeit wächst die ((C=O)-Bande in Nachbarschaft zur C-C-Bindung an. Gleichzeitig werden die Intensitäten der C=C-Banden mit steigender Polymerisationszeit aufgrund des Monomerverbrauchs negativ.

Abb.5.25: Differenzspektren der Vernetzerpolymerisation (tx – t0) zu verschiedenen Polymerisations-

-zeiten

In Abb. 5.26 sind die Differenzspektren der o. g. ((C=O) Absorption bei 1733 cm-1 von den ((C=O)-Banden bei den jeweiligen Polymerisationszeiten dargestellt. Die Intensität der ((C=O)-Bande (1720 cm-1) in Nachbarschaft zur ((C=C)-Bande sinkt mit steigender Polymerisationszeit.

Abb. 5.26: Differenzspektren der Vernetzerpolymerisation (tx-[tx – t0])  zu verschiedenen

Polymerisationszeiten

Auch durch Bildung der 2. Ableitung ist eine neu entstandene Bande (Pfeil) zu erkennen. In Abb. 5.27 sind die Derivativspektren (2. Ableitung) der in Abb. 5.24 gezeigten MIR/ATR-Spektren im Bereich von 1680 – 1770 cm-1 dargestellt. Aufgrund der bei der    2. Ableitung entstehenden „Side-Loops“ ist eine Auswertung der neu entstandenen Bandenfläche sehr ungenau.

Abb. 5.27: FT-MIR/ATR-Spekren (2. Ableitung) zum Zeitpunkt t = 0 (schwarz) und t = 120 (rot)

Abbildung 5.28 stellt ein normiertes Konzentrations-Zeit-Profil für eine reine Vernetzerpolymerisation dar. Die schwarze Kurve repräsentiert die auf eine Ausgangskonzentration von 1 mol/L normierten Konzentrationswerte der mit der HPLC ermittelten Vernetzerkonzentrationen zu verschiedenen Zeitpunkten. Die blaue Kurve repräsentiert die auf eine Startintensität von 1 normierte Fläche der ν(C=O) Absorption in Nachbarschaft zu einer C=C-Doppelbindung und die rote Kurve stellt die entsprechenden normierten ν(C=O) Intensitäten nach Reaktion der C=C-Doppelbindung dar.

Abb.: 5.28: Konzentration- bzw. Fläche der ν(C=O)-Bande gegen die Zeit (schwarz: HPLC-

Referenzwerte der Vernetzerkonzentration, blau = ν(C=O) (normiert) in Konjugation zur C=C-Doppelbindung ν(C=O) (normiert) nach Reaktion der C=C-Doppelbindung

Eine Fortsetzung dieser Arbeit war im Rahmen der vorliegenden Dissertation aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich.

      - PLS-Modellierung der Methacrylsäure und des Ethylenglykoldimethacrylates mit

der OPUS-Software

In Tab. 5.21 sind die drei besten Ergebnisse der Optimierungsroutine (OPUS-Software) zur Modellierung der Methacrylsäurekonzentration aufgelistet. In Tab. 5.22 sind die durch Datenbereichvariation verbesserten Modelle aufgezeigt.

Tab. 5.21: Ergebnisse der Optimierungsroutine zur Bestimmung der Methacrylsäure-

konzentrationen auf Basis der MIR/ATR-Spektroskopie

| Nr. | Datenvorbehandlung | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor | Datenbereich [cm-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Offsetkorrektur | 0.0063 | 99.83 | 10 | 940 – 1280 1620 – 3660 |
| 2 | Min-Max-Normierung | 0.0055 | 99.87 | 7 | 940 – 1280 1620 – 3660 |
| 3 | Vektornormierung | 0.0077 | 99.75 | 6 | 940 – 1620 1960 – 2300 2640 – 2980 3320 – 4000 |

Tab. 5.22: Optimierung der Modellparameter und die damit erzielten Daten

| Nr. | Datenvor-behandlung | Verbesserungs-parameter | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor | Datenbereich [cm-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Offsetkorrektur | Datenbereich | 0.0080 | 99.73 | 7 | 790 – 1800 2750 – 3200 |
| 2 | Min-Max-Normierung | Datenbereich | 0.0080 | 99.73 | 6 | 790 – 1800 2750 – 3200 |
| 3 | Vektornormierung | Datenbereich | 0.0094 | 99.63 | 6 | 790 – 1800 2750 – 3200 |

Bei den Modellen Nr. 1 & 2 hat die Variation des Datenbereiches eine Erniedrigung der Faktorenzahl zur Folge. Das Modell Nr. 3 konnte durch Variation des Datenbereiches nicht verbessert werden. In Abb. 5.29 ist der Actual vs. Predicted Plot und in Abb. 5.30 der R2 bzw. RMSEP vs. Faktor-Plot für das PLS-Modell mit der Vektor-Normierung dargestellt. Der 6. Faktor stellt das Maximum der Varianz dar. Die größte Änderung findet vom 1. auf den 2. Faktor statt. Eine Validierung mit einer kleineren Faktorenzahl verschlechtert die Vorhersagewerte. In Tab. 5.23 sind die vorhergesagten Werte, die von der Referenzanalytik gemessenen Werte und die absoluten Differenzen aufgelistet. Die Vorhersage der Testproben liefert eine mittlere Abweichung zwischen vorhergesagten und den mit der Referenzanalytik ermittelten Werten von max. 1%. Somit ist die MIR/ATR-Spektroskopie zur Bestimmung der Methacrylsäurekonzentration (OPUS-Software) mit einem Fehler von ca. 1% behaftet.

Abb. 5.29: Actual vs. Predicted für das PLS-Modell mit der Vektornormierunng

Abb. 5.30: R2/RMSEP vs. Faktor für das PLS-Modell mit der Vektornormierung

Tab. 5.23: Vorhersage der Methacrylsäurekonzentrationen gegen HPLC-Referenzwerte für das PLS-

Modell mit der Vektornormierung

| Nr. | cM, Vorhersage [mol/L] | cM, HPLC [mol/L] | Abs. Differenz [mol/L] | Abs. Differenz [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.251 | 0.247 | 0.004 | 1.60 |
| 2 | 0.224 | 0.223 | 0.001 | 0.27 |
| 3 | 0.142 | 0.143 | 0.001 | 0.55 |
| 4 | 0.417 | 0.425 | 0.008 | 1.93 |
| 5 | 0.311 | 0.314 | 0.003 | 0.89 |
| 6 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 0.01 |

Die drei besten Ergebnisse der Optimierungsroutine (OPUS-Software) zur Modellierung der Ethylenglykoldimethacrylatkonzentration und die verbesserten PLS-Modelle sind in Tab. 5.24 bzw. 5.25 aufgelistet.

Tab. 5.24: Ergebnisse der Optimierungsroutine zur Bestimmung der Ethylenglykoldimethacrylat-

konzentrationen auf Basis der MIR/ATR-Spektroskopie

| Nr. | Datenvorbehandlung | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor | Datenbereich [cm-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Min-Max-Normierung | 0.00178 | 99.99 | 5 | 940 – 1620 |
| 2 | Offsetkorrektur | 0.00179 | 99.99 | 5 | 940 – 1620 |
| 3 | keine Datenvorbehandlung | 0.00190 | 99.99 | 7 | 940 – 1620 2300 – 2640 2980 – 3320 |

Tab. 5.25: Optimierung der Modellparameter und die damit erzielten Daten

| Nr. | Datenvor-behandlung | Verbesserungs-parameter | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor | Datenbereich [cm-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Min-Max-Normierung | Datenbereich | 0.00190 | 99.99 | 4 | 790 – 1800 2750 – 3200 |
| 2 | Offsetkorrektur | Datenbereich | 0.00239 | 99.99 | 4 | 790 – 1800 2750 – 3200 |
| 3 | keine Datenvorbehandlung | Datenbereich | 0.00223 | 99.99 | 5 | 790 – 1800 2750 – 3200 |

Bei allen Modellen wird durch Variation des Datenbereiches eine Verbesserung der Faktorenzahl erzielt. Die Validationen der von der Software eigenständig berechneten Modelle sind jedoch besser als die Validationen der vom Operator verbesserten Modelle. Die Variation des Datenbereiches hat also in diesem Fall eine Verschlechterung der Vorhersagewerte zur Folge. Für dieses Ergebnis kann keine Erklärung gegeben werden, da die OPUS-Software den m. E. wichtigen Wellenzahlbereich von 1620 – 1800 cm-1 nicht in die Modellierung miteinbezogen hat, in welchem die für die Umsetzung charakteristischen ((C=C)- und ((C=O)-Valenzschwingungen liegen. Der Actual vs. Predicted Plot, die R2 bzw. RMSEP vs. Faktor-Auftragungen sowie die vorhergesagten Werte, die von der Referenzanalytik gemessenen Werte und die absoluten Differenzen sind für das PLS-Modell mit der Offsetkorrektur in Abb. 5.31 und Abb. 5.32 bzw. Tab. 5.26 dargestellt. Zwischen dem 1. und 2. Faktor ist der Anstieg der Varianz maximal und erreicht beim      5. Faktor ein Maximum. Die Vorhersage der Testproben liefert eine mittlere Abweichung zwischen vorhergesagten und den mit der Referenzanalytik ermittelten Werten von max. 1%.

Abb. 5.31: Actual vs. Predicted für das PLS-Modell mit der Offsetkorrektur

Abb. 5.32 R2/RMSEP vs. Faktor für das PLS-Modell mit der Offsetkorrektur

Tab. 5. 26: Vorhersage der Vernetzerkonzentrationen gegen HPLC-Referenzwerte für das PLS-Modell

mit der Offsetkorrektur

| Nr. | cC, Vorhersage [mol/L] | cC, HPLC [mol/L] | Abs. Differenz [mol/L] | Abs. Differenz [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.262 | 0.262 | 0.000 | 0.08 |
| 2 | 0.238 | 0.234 | 0.004 | 1.61 |
| 3 | 0.201 | 0.201 | 0.000 | 0.18 |
| 4 | 0.580 | 0.578 | 0.002 | 0.36 |
| 5 | 0.560 | 0.560 | 0.001 | 0.12 |
| 6 | 0.533 | 0.532 | 0.001 | 0.20 |

      - PLS-Modellierung der Methacrylsäure und des Ethylenglykoldimethacrylates  mit

der Unscrambler®-Software

Bei der PLS-Modellierung mit der Unscrambler®-Software wird aufgrund der besseren Validierungsergebnisse mit der OPUS-Software nur der von der Software ausgewählte Wellenzahlbereich unter Erweiterung des Datenbereiches von 1620 – 1800 cm-1, verwendet. Die drei besten PLS-Modelle zur Bestimmung der Methacrylsäure-konzentration sind in Tab. 5.27 und die drei besten PLS-Modelle zur Bestimmung der Ethylenglykoldimethacrylatkonzentration in Tab. 5.28 aufgelistet.

Tab. 5.27: Ergebnisse der PLS-Modellbildung zur Bestimmung der Methacrylsäurekonzentration auf

Basis der MIR/ATR-Spektroskopie

| Nr. | Datenvorbehandlung | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor | Datenbereich [cm-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Range-Normalization | 0.0112 | 99.74 | 3 | 790 – 1800 2750 – 3200 |
| 2 | keine Datenvorbehandlung | 0.0160 | 99.46 | 3 | 790 – 1800 2750 – 3200 |
| 3 | 1. Ableitung | 0.0205 | 99.12 | 2 | 790 – 1800 2750 – 3200 |

Tab. 5.28: Ergebnisse der PLS-Modellbildung zur Bestimmung der Ethylenglykoldimethacrylat-

konzentration auf  Basis der MIR/ATR-Spektroskopie

| Nr. | Datenvorbehandlung | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor | Datenbereich [cm-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Range-Normalization | 0.0077 | 99.93 | 2 | 940 – 1800 |
| 2 | keine Datenvorbehandlung | 0.0086 | 99.91 | 2 | 940 – 1800 |
| 3 | 1. Ableitung | 0.0146 | 99.75 | 1 | 940 – 1800 |

Durch Entfernen von Ausreißern und Durchführung des Uncertainty-Tests konnten die drei aufgeführten PLS-Modelle zur Bestimmung der Methacrylsäurekonzentration verbessert werden. In Tab. 5.29 sind die Verbesserungsparameter und die damit erzielten Daten im Vergleich zu Tab. 5.27 und in Tab. 5.30 die Verbesserungsparameter und die damit erzielten Daten im Vergleich zu Tab 5.28 aufgeführt.

Tab. 5.29: Optimierung der Modellparameter (Methacrylsäure) und die damit erzielten Daten

| Nr. | Datenvorbehandlung | Verbesserungs-parameter | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Range-Normalization | 1 Ausreißer (33) Uncertainty Test | 0.0087 | 99.82 | 3 |
| 2 | keine Datenvorbehandlung | 1 Ausreißer (33) Uncertainty Test | 0.0139 | 99.56 | 3 |
| 3 | 1. Ableitung | 1 Ausreißer (33) Uncertainty Test | 0.0165 | 99.37 | 2 |

Tab. 5.30: Optimierung der Modellparameter (Ethylenglykoldimethacrylat) und die damit erzielten

Daten

| Nr. | Datenvorbehandlung | Verbesserungs-parameter | RMSEP [mol/L] | R2 [%] | Faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Range-Normalization | Uncertainty Test | 0.0072 | 99.93 | 2 |
| 2 | keine Datenvorbehandlung | Uncertainty Test | 0.0081 | 99.92 | 2 |
| 3 | 1. Ableitung | Uncertainty Test | 0.0145 | 99.75 | 1 |

Bei allen PLS-Modellen zur Bestimmung der Methacrylsäure ergibt die Entfernung des Ausreißers und die Anwendung des Uncertainty-Tests eine Verbesserung der Modellparameter und der Validation. Die Modellparameter zur Bestimmung der Vernetzerkonzentration konnten durch die Variation des Datenbereiches nicht verbessert werden. Auch die Ergebnisse der Validation sind bei den von der Software berechneten Modellen besser als die durch den Operator verbesserten Modelle. Das beste PLS-Modell Nr. 1 zur Bestimmung der Methacrylsäure liefert einen mittleren Vorhersagefehler von ca. 2%. Für die Bestimmung der Ethylenglykoldimethacrylatkonzentration wurde für das beste Modell Nr. 1 ein mittlerer Vorhersagefehler von ca. 3% gefunden. Die Actual vs. Predicted-Plots (Abb. 5.33 u. 5.35), die R2 bzw. RMSEP vs. Faktor-Plots (Abb. 5.34 u. 5.36) sowie die vorhergesagten Werte, die von der Referenzanalytik ermittelten Werte und die absoluten Differenzen sind in den Tabellen 5.31 und 5.32 für die PLS-Modelle mit der Range-Normierung zur Bestimmung der Methacrylsäure- bzw. Vernetzerkonzentration dargestellt bzw. aufgelistet. Die größte Varianz wird jeweils mit dem 1. Faktor erklärt.

Abb. 5.33: Actual vs. Predicted für das PLS-Modell mit der Range-Normalization (Methacrylsäure)

5.34: R2/RMSEP vs. Faktor für das PLS-Modell mit der Range-Normalization (Methacrylsäure)

Tab. 5.31: Vorhersage der Methacrylsäurekonzentrationen gegen HPLC-Referenzwerte für das PLS-

Modell mit der Range-Normalization

| Nr. | cM, Vorhersage [mol/L] | cM, HPLC [mol/L] | Abs. Differenz [mol/L] | Abs. Differenz [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.251 | 0.247 | 0.004 | 1.62 |
| 2 | 0.227 | 0.223 | 0.004 | 1.79 |
| 3 | 0.141 | 0.143 | 0.002 | 1.40 |
| 4 | 0.430 | 0.425 | 0.005 | 1.18 |
| 5 | 0.314 | 0.314 | 0.000 | 0.00 |
| 6 | 0.089 | 0.095 | 0.006 | 5.87 |

Abb. 5.35: Actual vs. Predicted für das PLS-Modell mit der Range-Normalization (Vernetzer)

Abb. 5.36: R2/RMSEP vs. Faktor für das PLS-Modell mit der Range-Normalization (Vernetzer)

Tab. 5.32: Vorhersage der Vernetzerkonzentrationen gegen HPLC-Referenzwerte für das PLS-

Modell mit der Range-Normalization

| Nr. | cC, Vorhersage [mol/L] | cC, HPLC [mol/L] | Abs. Differenz [mol/L] | Abs. Differenz [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.253 | 0.262 | 0.009 | 3.46 |
| 2 | 0.240 | 0.234 | 0.006 | 2.35 |
| 3 | 0.210 | 0.201 | 0.009 | 4.55 |
| 4 | 0.572 | 0.578 | 0.006 | 0.99 |
| 5 | 0.554 | 0.560 | 0.006 | 1.14 |
| 6 | 0.529 | 0.532 | 0.003 | 0.55 |

# Text boxes

((C=O)

--- 4   cm-1

--- 8   cm-1

--- 16 cm-1

(s(C-O-C

--- 200   mW

--- 400   mW

--- 600   mW

--- 800   mW

--- 1000 mW

--- 1500 mW

6

Streuintensität

Streuintensität

0.09

1500

1600

1700

1800

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Raman-ymerisation folgt Gl. 5.3.n die Y PolymerisationenVerschiebung [cm-1]

5

1900

1500

1550

1600

1650

1700

1750

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Raman-Verschiebung nach Gl. 5.2 Rausch-Verhältnis.Verschiebung [cm1]

1800

4

0.030

0.02564

0.020

0.01564

Streuintensität

0.005

0.010

3

2

1

0

Absorbanz

Wellenzahl [cm-1]

11000

10000

9000

8000

7000

Raman-Verschiebung [cm-1]

1800

1700

t’

mA

t [min]

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

1200

1000

800

600

--- cQ = 1(10-2 mol/L

--- cQ = 1(10-1 mol/L

400

200

0

Match-Wert

t [min]

350

Wellenlänge [nm]

((C-C)

((CH2)

A [mA]

(1

(2

mA

t [min]

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

I

6000

5000

4000

1600

1500

1400

1300

RMSEP [mol/L]

300

Predicted [mol/L]

Actual [mol/L]

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Predicted [mol/L]

Actual [mol/L]

0.040

0.035

0.030

0.025

RMSEP [mol/L]

0.105

0.095

0.085

0.075

0.065

0.055

0.045

0.035

0.025

0.015

0.005

R2 [%]

((C=C)

((C=O)

Faktor

10

8

6

4

2

0

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

0.020

0.015

0.010

0.005

R2 [%]

Faktor

10

8

6

4

2

0

Side-Loops

Wellenzahl [cm-1]

1770

1760

1750

1740

1730

1720

RMSEP [mol/L]

0.010

0.009

0.008

0.007

0.006

0.005

0.004

0.003

Predicted [mol/L]

Actual [mol/L]

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

((CH2)

(as(C-O-C)C

((=CH2)

((CH2)

((C=C)

((C=O)M

((C=O)C

Absorbanz

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

I0

Füllhöhe

t

t [min]

250

c [mol/L]

200

150

100

50

0

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

Predicted [mol/L]

Actual [mol/L]

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

200

150

100

50

0

1000

980

960

940

920

900

Ethylbenzoin

Ethylenglykol-dimethacrylat

4-Hydroxyanisol

Methacrylsäure

880

0.002

0.001

0.000

R2 [%]

1710

((C=C)

CH)(s,as(CH)

Streuintensität

Faktor

RMSEP [mol/L]

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

R2 [%]

10

8

6

4

2

0

100

95

90

0.5

0.4

85

80

75

70

65

60

55

50

1700

Faktor

10

8

6

4

2

0

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

RMSEP [mol/L]

0.0016

0.0014

0.0012

0.0010

0.0008

0.0006

0.0004

0.0002

0.0000

R2 [%]

Faktor

12

10

8

6

4

2

0

100.0

99.5

99.0

98.5

98.0

97.5

97.0

96.5

c [mol/L]

350

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

100

50

99

98

97

96

95

94

93

92

0.3

0.2

0.1

0.0

Raman-Verschiebung [cm-1]

3500

3000

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

RMSEP [mol/L]

0.010

0.009

0.008

0.007

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

0.000

R2 [%]

Predicted [mol/L]

Actual [mol/L]

Faktor

10

8

6

4

2

0

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

R2 [%]

RMSEP [mol/L]

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

Faktor

10

8

6

4

2

0

100

95

Predicted [mol/L]

Actual [mol/L]

90

85

80

75

70

65

60

55

50

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

RMSEP [mol/L]

0.035

0.030

0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

0.000

R2 [%]

Faktor

10

8

6

--- t = 0 min

--- t = 100 min

Streuintensität

4

2

0

100.0

99.5

99.0

98.5

98.0

97.5

97.0

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

Raman-Verschiebung [cm-1]

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

--- t = 0 min

--- t = 100 min

Absorbanz

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

Wellenzahl [cm-1]

1800

1600

1400

1200

1000

800

0.02

0.01

Predicted [mol/L]

Actual [mol/L]

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

1600

Absorbanz

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

1650

--- HPLC

--- PLS-Modellierung

(2A/((2

Predicted [mol/L]

Actual [mol/L]

0.70

0.60

0.50

1700

1750

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

1800

Absorbanz

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

Streuintensität

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

--- t = 20 min

--- t = 40 min

--- t = 60 min

--- t = 80 min

--- t = 90 min

--- t = 100 min

--- t = 20 min

--- t = 40 min

--- t = 60 min

--- t = 80 min

--- t = 90 min

--- t = 100 min

Absorbanz

0.06

0.05

0.04

0.03

Raman-Verschiebung [cm-1]

Wellenzahl [cm-1]

1660            1640            1620             1600             1580

Wellenzahl [cm-1]

2000

1900

1800

1700

1600

1500

0

Wellenzahl [cm-1]

1900

1800

1700

1600

1500

A (C=O)

t [min]

120

100

80

60

40

20

0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

c [mol/L]

HPLC

ν(C=O) (normiert) in Konjugation zur C=C-Doppelbindung

ν(C=O) (normiert) nach Reaktion der C=C-Doppelbindung

0.0

1

2

3

Absorbanz

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Wellenzahl [cm-1]

1800

1600

1400

1200

1000

25

0

0.040

0.035

0.030

0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

t [min]

0.000

2500

2000

1500

1000

500

0

Wellenzahl [cm-1]

1800

1600

1400

1200

1000

800

1733 cm-1

1720 cm-1